## CO-CA1
|  |  | FORMATO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DE EQUIPOS CO, O3 y SO2 AUTOMÁTICOS | [7 empty] | Código: FO-PO-PSM-08-09
Versión: 03
Fecha: 02/11/2023
Página 1 de 2
INFORMACIÓN DEL SERVICIO | [5 empty] | ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
Cliente: |  |  |  | OT: |  | Equipo: |  | O3 | Marca/Modelo:
Responsable: |  |  |  | Fecha: |  | Código: |  |  | Unidad de medida: |  | ppb
Estación/Coordenada: | [5 empty] | F. Escala: | 500 | ppb | Resol. Analizador: |  | 0.01 | ppb
ESPECIFICACIONES DE LOS PATRÓNES
Patrón Aire Cero |  |  |  | Calibrador - Dilutor de Gases |  |  |  | Gas patrón trazable
Equipo: |  |  |  | Equipo: |  | Dilutor de Gases |  | Equipo: |  | Botella Gas Patrón CO
Marca/Modelo: |  |  |  | Marca/Modelo: |  |  |  | Marca/Serial: |  | KR0002901
Código: |  |  |  | Código: |  |  |  | Concentración [ppm]: |  | 2016
Eliminación trazas: |  |  | O3 | Incertidumbre Exp. (U): |  |  |  | Incertidumbre Exp. (U): |  | 1%
CALIBRACIÓN INICIAL - AJUSTE CERO/SPAN
Formula Corrección O3
|  |  |  | Concentración Patrón [ppb] |  | Respuesta analizador [ppb] |  | Diferencia absoluta [ppb] |  |  | M | i
|  | Cero Gas |  | 0 |  |  |  | -
|  | Span Gas |  | 40 |  |  |  | -
VERIFICACIÓN MULTIPUNTO - CÁLCULOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
|  |  | VERIFICACIÓN MULTIPUNTO - ANALIZADOR DE | [6 empty] | O3
% FE |  |  | 0 |  | 20 |  | 40 |  | 60 |  | 80
¦O3¦ Salida Calibrador [ppb] |  |  | 0 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 400
lO3l Salida Calibrador corregido [ppb] |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
# Medida |  |  | ¦O3¦ Respuesta analizador |  | ¦O3¦ Respuesta analizador |  | ¦O3¦ Respuesta analizador |  | ¦O3¦ Respuesta analizador |  | ¦O3¦ Respuesta analizador
|  |  | [ppb] |  | [ppb] |  | [ppb] |  | [ppb] |  | [ppb]
1
2
3
4
5
PROMEDIO |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Salida Promedio del Calibrador |  | [ppb] | 0 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 400
Respuesta Analizador |  | [ppb] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Respuesta Calculada Mejor Recta |  | [ppb] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Mejor Recta -2% SPAN1 |  | [ppb] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Mejor Recta +2% SPAN1 |  | [ppb] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Criterio de aceptación 40 CFR, part 50 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1±2% SPAN: ±2% concentración más alta probada, según 40 CFR, part 50
Criterio QA Handbook Vol II, Appendix D2 |  |  | - |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2Este criterio es una recomendación según lo indica el QA Handbook Vol II, Appendix D
[7 empty] | R2 |  | Pendiente (m) |  | Intercepto (b)
[7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | FORMATO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DE EQUIPOS CO, O3 y SO2 AUTOMÁTICOS | [7 empty] | Código: FO-PO-PSM-08-09
Versión: 03
Fecha: 02/11/2023
Página 2 de 2
CURVA DE CALIBRACIÓN
[5 empty] | CURVA DE CALIBRACIÓN ANALIZADOR DE |  |  | O3
CHEQUEO 14 DÍAS - CHEQUEO QC
|  |  | Concentración Patrón [ppb] |  | Respuesta analizador [ppb] |  | Criterio aceptación |  | Aceptabilidad3
[7 empty] | Abs. [ppb] | Dif. [%]
| Cero Gas |  | 0 |  |  |  | - | - | Aceptable
| Span Gas |  | 40 |  |  |  | - | - | Aceptable
| QC Point |  | 50 |  |  |  | - | - | Aceptable
3Revisar aceptabilidad del criterio según indica el Appendix D, QA Handbook Vol II (Critical Criterial)
CONDICONES AMBIENTALESDEL SHELTER/RESINTO
Especificaciones equipos de control de temperatura
Equipo Registro Temp: | Datalogger Temp |  |  | Marca/Modelo: |  | UNI-T |  | Código Interno:
Unidad de medida: | °C |  | Tiempo de captura de datos: |  |  | 24h |  | Precisión equipo:
| Día 1 |  | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11
Fecha [dd-mm-aa]:
Temperatura Max. [°C]:
Temperatura Min. [°C]:
D. Estándar [°C]:
Cumplimiento Criterios: | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| Día 12 |  | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22
Fecha [dd-mm-aa]:
Temperatura Max. [°C]:
Temperatura Min. [°C]:
D. Estándar [°C]:
Cumplimiento Criterios: | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| Día 23 |  | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30 | Día 31
Fecha [dd-mm-aa]:
Temperatura Max. [°C]:
Temperatura Min. [°C]:
D. Estándar [°C]:
Cumplimiento Criterios:
OBSERVACIONES
Note on J8: Admin: Indicar contaminante, ejemplo: CO, O3, SO2
Note on I9: Admin: Digitar el código interno del equipo, ejemplo: CO-001,O3-003, SO2-001
Note on M10: Admin: Ingresar la resolución del equipo. Tener en cuenta el numero de decimales después de la coma que reporte el equipo, ejemplo: 0,01 ppm, 0,01 ppb, 0,1 ppb
Note on L15: Admin: Se debe digitar La marca y el serían de la Botella de gas (Bala) o el equipo Generador de ozono.
Note on L16: Admin: Se debe digitar la Concentración (en ppm) que se reporta en el certificado de los gases patrón o equipos generador de Ozono.
Note on L17: Admin: Se debe digitar la incertidumbre quereporta el certificado de los gases patrón o equipos generador de Ozono.
Note on M23: Admin: Este dato se encuentra en el certificado de calibración del generador de O3
Note on N23: Admin: Este dato se encuentra en el certificado de calibración del generador de O3

## Listas (hidden)
Analizadores | Resolución Analizador | Gas patrón Trazable
CO | 0.1 | Botella Gas Patrón CO
O3 | 0.01 | Generador O3
SO2 |  | Botella Gas Patrón SO2